Памятка по эксплуатации стеклянных реакторов

Спасибо за покупку нашего оборудования!

Перед использованием оборудования  внимательно прочитайте руководство по эксплуатации! Неправильная эксплуатация реактора может стать причиной несчастного случая, уменьшить его производительность или сократить срок службы оборудования.

Реактор из боросиликатного стекла предназначен только для использования внутри помещений. Провод питания прибора подключен к корпусу и должен надежно заземляться через розетку электропитания. В случае эксплуатации в помещениях с высокой влажностью или возможном образовании конденсата (или иных источников влаги) обратить внимание на технику безопасности по работе с электроприборами во избежание  короткого замыкания или поражения электрическим током работающего с оборудованием персонала.  
     Пожалуйста, используйте нейтральный очищающий раствор для очистки грязи на поверхности прибора, не используйте эфирные масла, растворители и прочее.

Сохраните оригинальную упаковку прибора для обслуживания при отправке.

Примечание:

- Проверьте, соответствует ли параметры напряжения источника питания со спецификацией, указанной на табличке реактора (тех.паспорте). Блок питания должен иметь надежное заземление. Во избежание внутреннего повреждения /плохого контакта при включении/выключении прибора не тянуть за шнур питания, а держать вилку целиком.

- Перед подачей загружаемых реактивов необходимо убедиться, что разгрузочный клапан закрыт.

- Рекомендуем использовать пластиковые /металлические поддоны под сливным клапаном, на случай аварийной ситуации или внеплановой выгрузки содержимого реактора .

- Не перекрывайте клапаны тепломагистралей, а также избегайте их перегибов, при вводе циркулирующей жидкости в рубашку реактора. Такие перегибы могут являться причиной образования повышенного давления в самой рубашке и вызвать ее повреждение

- После установки мешалки ее необходимо вручную повернуть, проверить на «вертикальность». В случае обнаружения крена, мешалку следует ослабить для повторного зажима и выравнивания ее положения.

- После достижения необходимого зажима обеспечивающего отсутствие крена, включить источник питания и постепенно отрегулировать скорость вращения от медленного к быстрому, чтобы удостовериться, что мешалка надежно закреплена и не происходит раскачки мешалки  или ее трения об емкость или элементы реактора.

- Карман термопары изготовлен из специального гнущегося материала, обеспечивающий возможность придания необходимой формы, позволяющей избежать соприкосновения кармана термопары с лопастями мешалки.

- Не закрывайте клапан циркуляционной линии, когда теплоноситель в рубашке, во избежание трещины  стекла, вызванного термическим расширением и сокращением.

- Избегайте резкого термоудара путем введения холодной/горячей жидкости. Стекло очень чувствительно к быстрому нагреву/охлаждению. Скорость нагрева / охлаждения в любой точке должна составлять не более 1 ° C в минуту.

- Разница температур между содержимым реактора и рубашкой не должна превышать 60° C ( 80 ° C – критическая разница)

- При работе в диапазоне  минусовых температур дно выпускного клапана будет замерзать. Перед использованием клапана необходимо дождаться  полного локального оттаивания, во избежание поломок  стеклянных элементов клапана.

- Увеличивайте и уменьшайте  скорость оборотов мешалки постепенно.

- В случае использования твердых частиц, при выгрузке реактора необходимо очистить шток клапана, чтобы не нарушить герметичность при повторном использовании.

- Не использовать термостат (чиллер) для нагревания/охлаждения реакционной массы, давление и производительность циркулирующего теплоносителя которого внутри рубашки   выше допустимого!

- Обратить внимание на теплоноситель! В случае работы с гидрофобными теплоносителями (углеводородными маслами, полиметилсилоксановыми смесями) наличие воды нежелательно, а в некоторых случаях критично!

- Во избежание повреждения стеклянной поверхности, промывать реактор следует слабым/умеренным напором моющей жидкости.

ФИО:_________________________         Подпись:______________________

Дата:____________